| HANDLEIDING |  |
| --- | --- |
| CAT III |  |
| 1000 V |  |
| CAT IV |  |
| 600 V |  |
| Digitale isolatietester tot 1 kV |  |

| Inhoud | Inhoud |
| --- | --- |
| Beveiligingsinformatie 03 Waarschuwingen 03 Toebehoren. 04 Introductie 05 Voorpaneel. 05 Scherm. 06 Weergegeven berichten 08 Knoppen. 09 Duimwiel 10 Ingangsaansluiting 10 Beschrijving van functies 11 | Basismetingen uitvoeren 16 DC-spanningsmeting 16 AC-spanningsmeting 17 Weerstandsmeting 18 Isolatietest 19 Batterij vervangen 20 Specificaties 21 Nauwkeurigheid 22 |
| Opstarten 11 Automatische uitschakeling. 11 Hold-functie 11 Relatieve meting. 11 Isolatietest blokkeren 12 Opslag van testresultaten 12 Aflezen van testresultaten 12 Verwijdering van gegevens 13 Vergelijkingsfunctie 13 Timer-functie 14 MAX/MIN/PRO. 15 DAR＆PI. 15 |  |

| Beveiligingsinformatie Dit type digitale meter is ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met de veiligheidseisen van EN61010-1, EN61010-2-030 voor elektronische testinstrumenten. Het ontwerp en de fabricage zijn strikt gebaseerd op de CAT III 1000V, CAT IV 600V bepalingen van EN61010-1, EN61010-2-030 en de eis van vervuilingsgraad 2. CAT III: het is geschikt voor het testen en meten van circuits die zijn aangesloten op het distributiegedeelte van de laagspanningsinstallatie van het gebouw. CAT IV: geschikt voor het testen en meten van circuits die zijn aangesloten op de bron van de laagspanningsinstallatie van het gebouw. Waarschuwingen Volg de onderstaande instructies om mogelijke elektrische schokken of persoonlijk letsel te voorkomen: - Gebruik de meter alleen zoals aangegeven in de handleiding, anders kan de bescherming die de apparatuur biedt, in gevaar komen. - Gebruik de meter of meetsnoeren niet als ze beschadigd lijken of als het instrument niet goed werkt. Laat bij twijfel de multimeter repareren. - Gebruik altijd de juiste aansluiting en selecteer de stand van het duimwieltje en de juiste schaal voordat u het instrument aansluit op het te testen circuit. - Controleer de werking van de apparatuur door een bekende spanning te meten. - Zet geen spanning hoger dan aangegeven op de multimeter, tussen klemmen of tussen een klem en aarde. - Wees voorzichtig bij het werken met spanningen boven 30 V AC rms, piekspanningen van 42 V AC of 60 V DC. Deze spanningen vormen een risico op schokken. - Vervang de batterijen zodra de batterij-indicator ( ) verschijnt. - Schakel de stroomtoevoer naar het circuit uit en ontlaad alle hoogspanningscondensatoren voordat u de weerstand, continuïteit, diodes of capaciteit controleert. - Gebruik de meter niet in omgevingen met explosieve gassen of dampen. - Wanneer u de meetsnoeren gebruikt, moet u uw vingers achter de beschermende barrières houden. - Verwijder de meetsnoeren uit het instrument voordat u de behuizing van het instrument of het batterijklepje opent. - Gebruik de meter nooit met het deksel verwijderd of open. - Leef de lokale en nationale veiligheidsvoorschriften na bij het werken in gevaarlijke omgevingen. - Gebruik de juiste beschermingsmiddelen zoals vereist door de lokale of nationale autoriteiten bij het werken in gevaarlijke omgevingen. - Gebruik alleen de aangegeven vervangende zekering, anders wordt de beveiliging uitgeschakeld. - Als de apparatuur wordt gebruikt op een manier die niet door de fabrikant is gespecificeerd, kan de door de fabrikant geboden bescherming negatief worden beïnvloed. | Accessoires |
| --- | --- |

| Artikel | Testkabels | Krokodillenklemmen | AA LR6-batterijen | Handmatig |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hoeveelheid | 2 | 2 | 6 | 1 |

| Inleiding Voorpaneel - Scherm - Knoppen - Duimwiel - Sleutels | Scherm - Analoge staafdiagram - Hoofdscherm - Secundair scherm |
| --- | --- |

| Indicatie | Beschrijving |
| --- | --- |
|  | Lege batterij geeft aan wanneer de batterijen vervangen moeten worden. Vervang de batterijen zodra de indicator verschijnt om verkeerde metingen te voorkomen, die elektrische schokken of persoonlijk letsel kunnen veroorzaken. |
| LOCK | Geeft aan dat een testvergrendeling wordt toegepast de volgende keer dat de testtoets wordt ingedrukt. De testblokkering voert een continue meting uit totdat de testtoets opnieuw wordt ingedrukt. |
| HOLD | Hold-functie. De meter werkt het scherm niet bij. |
| COMP | De vergelijkingsfunctie is geselecteerd. |
| PASS | Als de vergelijkingsfunctie is geselecteerd, wordt deze melding weergegeven als de gemeten waarde tussen de ondergrens en de bovengrens ligt. |
| REL | De vergelijkingsfunctie is geselecteerd. |
| DAR | In de isolatietestmodus wordt de DAR-waarde weergegeven. |
| IP | In de isolatietestmodus wordt de PI-waarde weergegeven. |
| TIMER | De timerfunctie is geselecteerd. |
| MEMO | De opslagfunctie is geselecteerd. |

|  | Weergegeven berichten |
| --- | --- |

| Indicatie | Beschrijving |
| --- | --- |
| READ | Weergave van gegevens in het geheugen. Als de gegevens ongeldig zijn, wordt ---- weergegeven. |
| DC | De DC-spanningsfunctie is geselecteerd. |
| AC | De AC-spanningsfunctie is geselecteerd. |
| VDC | In isolatietestmodus, testspanningseenheid |
|  | Minus. Als de gemeten waarde kleiner is dan 0, wordt het teken weergegeven. |
|  | Symbolen groter dan. Geeft in de isolatietestmodus aan dat de gemeten waarde groter is dan de volledige schaal. |
|  | Waarschuwing voor gevaarlijke spanning. Geeft in de isolatietestmodus aan dat er een spanning van meer dan 20V is gedetecteerd op de ingangsklemmen. |
|  | De functie voor continuïteitscontrole is geselecteerd. |
|  | De automatische uitschakelfunctie is geselecteerd. |
| TEST | Indicator isolatietest. Als het duimwiel in de isolatiestand staat, verschijnt dit symbool. Als er testspanning aanwezig is op de uitgangsklemmen, knippert het symbool. |
| 2500V 1000V | Niveau van de voedingsspanning voor de isolatietest. |
|  | Timing-eenheid. |
| Ω | Meeteenheid |
|  | Geeft de MAX, MIN PRO-waarde weer |

| Indicatie | Beschrijving |
| --- | --- |
| batt | Verschijnt op het hoofdscherm om aan te geven dat de batterij te leeg is voor betrouwbare metingen. Vervang de batterijen. |
| bat | Verschijnt op het hulpdisplay. Geeft aan dat de batterij te leeg is om de isolatietest uit te voeren. |
| PrES | Vooraf ingestelde waarde. |
| POFF | De automatische uitschakelfunctie is uitgeschakeld. |
| LIVE | In de isolatietest geeft het aan dat de meter spanning heeft gedetecteerd op de ingangsklemmen. |
| DISC | In de isolatietest geeft het aan dat de meter de zelfontladingsfunctie uitvoert; raak tijdens dit proces geen ingangsklem aan. |
| SAVE | Meetgegevens opslaan. |
| dEL n: | Verwijder de geselecteerde gegevens. |
| dEL ALL | Alle opgeslagen gegevens verwijderen. |
| COMP Hi | Bovengrenswaarde. |
| COMP Lo | Onderste grenswaarde. |
| ----COMP | De grenswaarde is ongeldig. |
|  | Meeteenheid |

bat

| Knoppen 8 1 7 TEST.V 9 2 6 HOLD/LOCK 10 3 5 11 | Duimwiel Ingangsaansluiting |
| --- | --- |
|  | 10 |

| Sleutel | Beschrijving |
| --- | --- |
| 1 | De opslagfunctie activeren: slaat de gemeten gegevens op in het geheugen. |
| 2 | Activeer de leesfunctie om de gegevens in het geheugen te bekijken; wijzig de cursorpositie. |
| 3 | - In VDC, VAC, continuïteitmodus om de max. waarde, min. waarde, gemiddelde waarde, bovengrenswaarde, ondergrenswaarde, relatieve waarde te bekijken. - In de isolatiemodus om max. waarde, min. waarde, gemiddelde waarde, bovengrenswaarde, ondergrenswaarde, vooraf ingestelde timing, DAR, PI te bekijken. |
| 4 | Bevestigingstoets. |
| 5 | Activeer de timerfunctie. |
| 6 | Activeer de relatieve meetfunctie (in VDC, VAC, Continuïteit); verander de cursorpositie. |
| 7 | De vergelijkingsfunctie activeren. |
| 8 | Activeer de isolatietest. |
| 9 | Een uitgangsspanning selecteren voor de isolatietest |
| 10 | Activeer de hold-functie (in VDC, VAC, Continuïteit) of de blokkeerfunctie (Isolatie). |
| 11 | Achtergrondverlichting aan/uit; na 10 seconden na inschakelen schakelt de meter de achtergrondverlichting automatisch uit. |

| Positie | Functie |
| --- | --- |
| OFF | Schakel de meter uit |
| DCV | Gelijkspanning: 0,1V-1000V |
| ACV | AC-spanning: 0,1V-750V |
|  | Ohm en continuïteit: 0,01Ω~200,0Ω |
| Isolatie | Isolatietest 0.01Ω~10.0GΩ, Uitgangsspanning 50V (standaard), 100V, 250V, 500V, 1000V spanning De geselecteerde uitgang wordt opgeslagen. |

| Terminal | Beschrijving |
| --- | --- |
| V(HI) | Positieve ingangs-/uitgangsaansluiting. |
| COM | Gemeenschappelijke terminal behalve voor isolatietest. |
| LO | Gemeenschappelijke aansluitklem voor isolatiemeting. |

| Beschrijving van functies Ontstekingsopties Door bepaalde toetsen ingedrukt te houden terwijl de meter is ingeschakeld, activeert u vermogensopties. Deze opties stellen u in staat om extra functies en functionaliteit van de meter te gebruiken. Om een voedingsoptie te selecteren, druk op de betreffende toets en houd deze ingedrukt terwijl u de meter van OFF naar een andere positie schakelt. De stroomopties worden geannuleerd wanneer de meter wordt uitgeschakeld. Knop; Functie. SELECT; Deactiveert de automatische uitschakelfunctie. Op het display verschijnt PoFF totdat de toets wordt losgelaten.. ENTER; Deactiveert de zoemerfunctie.. Automatische uitschakeling De meter heeft een automatische uitschakelfunctie (slaapmodus) om de batterij te sparen als er geen functiewijziging is of als er gedurende 10 minuten geen toets wordt ingedrukt. De meter verlaat de slaapmodus door op een toets te drukken of door aan het duimwiel te draaien. Om de automatische uitschakelfunctie uit te schakelen, houdt u de SELECT-toets ingedrukt terwijl u het instrument inschakelt. De slaapmodus is altijd uitgeschakeld tijdens de isolatietest of als de automatische uitschakelfunctie is uitgeschakeld door tijdens het inschakelen op de SELECT-toets te drukken. Hold-functie Druk op de Hold-toets om de weergegeven waarde te bevriezen. Druk nogmaals om de weergave te ontgrendelen. Relatieve meting Geeft het verschil weer tussen de huidige waarde en een relatieve basiswaarde. Druk op de REL toets om een relatieve meting te openen en de meter zal de weergegeven waarde registreren als de beginwaarde. Weergegeven waarde: Werkelijke waarde-Initiële waarde Druk nogmaals op de REL toets om de relatieve meting af te sluiten. Druk op de toets SELECT om de beginwaarde weer te geven. Als de beginwaarde ongeldig is, wordt ---- weergegeven. | Isolatietest blokkeren Houd in de isolatietestmodus de Testtoets ingedrukt om een continue isolatiemeting uit te voeren totdat de toets wordt losgelaten. Wanneer de toets wordt losgelaten, toont het display het HOLD symbool. Als de vergrendeltoets wordt ingedrukt, toont het display het vergrendelingssymbool en als de testtoets wordt ingedrukt, voert de meter een continue isolatiemeting uit totdat de testtoets opnieuw wordt ingedrukt. De vergrendeling wordt uitgeschakeld wanneer de isolatietest wordt geannuleerd. De vergrendelingsfunctie is niet ingeschakeld wanneer een tijdsvertraging geselecteerd is. Opslag van testresultaten Door op de MEMO toets te drukken, gaat de meter automatisch naar de wachtstand. De LCD toont "MEMO" en de geheugenpositie op het secundaire display (zie hieronder). Druk op de △/▽ toetsen om de locatie te wijzigen, druk op ENTER om de gegevens op te slaan in de geselecteerde geheugenlocatie en het display toont "SAVE". Het opslaan wordt aangegeven met een pieptoon. De meter kan 20 gegevens opslaan in de geheugenlocaties van 00 tot 19. Aflezen van testresultaten Druk op de READ toets om de geheugengegevens weer te geven. Druk op de △/▽ toetsen om de geheugenlocatie te wijzigen en de gegevens van elke locatie te lezen. |
| --- | --- |

| Verwijderen van gegevens Druk in de READ modus op de ENTER toets om de meter dEL n te laten weergeven en druk nogmaals op de ENTER toets om de geselecteerde gegevens te wissen. Druk op de READ toets om alle gegevens te wissen. De meter geeft een pieptoon zodra de gegevens zijn gewist. Druk op een andere toets om de huidige modus te verlaten. Vergelijkingsfunctie Als de vergelijkingsfunctie is geselecteerd, geeft de meter een pieptoon en wordt "PASS" niet weergegeven als de gemeten gegevens de bovenste grenswaarde overschrijden of lager zijn dan de onderste grenswaarde. Als u op de COMP toets drukt, wordt de vergelijkingsfunctie geactiveerd en geeft de meter "COMP" weer. Als de waarde die is ingesteld voor de bovengrens lager is dan de waarde die is ingesteld voor de ondergrens, wordt de "COMP" functie uitgeschakeld en geeft de meter "----- " weer. Druk op de COMP toets om de bovenste en onderste grenswaarden weer te geven. De meter geeft "COMP" weer en toont "HI" of "LO" op het secundaire display, zoals hieronder weergegeven.Wanneer de meter de bovenste of onderste grenswaarde weergeeft, druk dan op ENTER om de waarde aan te passen. De boven- of ondergrens knippert op de meter. Pas het bereik of de polariteit van het signaal aan door SELECT te selecteren, druk op △/▽ om de waarde te wijzigen en druk op ENTER om de waarde op te slaan. | Timing-functie De timerfunctie kan alleen geactiveerd worden tijdens de isolatietest. Schakel de timerfunctie in door op de TIMER toets te drukken (de meter geeft TIMER weer). De vergrendelingsfunctie wordt uitgeschakeld en de meter start de isolatietest door op de meettoets te drukken. Wanneer de tijd verstreken is, stopt de test. In de timermodus wordt het display weergegeven zoals in de onderstaande afbeeldingen. Het voltage en de tijd worden weergegeven op het secundaire display. De meter geeft alleen de testspanning weer tijdens de isolatietest. Om de tijd te checken, druk dan op de △ toets. Druk op SELECT om de vooraf ingestelde timer te controleren. De LCD geeft TIMER weer, PRES wordt op het primaire display weergegeven en de geprogrammeerde tijd wordt op het secundaire display weergegeven. Door op ENTER te drukken, geeft de meter SET weer. De tijd kan dan worden ingesteld. Druk nogmaals op ENTER om de instelling te bevestigen. |
| --- | --- |

| MAX/MIN/AVG De meter registreert automatisch de maximum, minimum en gemiddelde waarden. Het opname-interval is ongeveer 5 seconden. Druk op SELECT om de verschillende waarden weer te geven. DAR & PI Soms heeft een isolatiedeel met duidelijke defecten (de isolatie is bijvoorbeeld beschadigd door overspanning) toch een goede absorptieverhouding (of polarisatie-index). Daarom kan de absorptiecoëfficiënt (polarisatie-index) niet worden gebruikt om defecten in een isolatiedeel te ontdekken die niet worden veroorzaakt door vocht of vervuiling. R 60 Seconden R10 Min DAR (absorptiegraad)）= P（I polarisatie-index）= R 15 Seconden R1min R10Min= weerstandswaarde gemeten 10 minuten na het aanleggen van de testspanning; R1Min= R60Sec= weerstandswaarde gemeten 1 minuut na het aanleggen van de testspanning; R15Sec= weerstandswaarde gemeten 15 seconden na het aanleggen van de testspanning. Druk na het uitvoeren van de isolatietest op de SELECT-toets om de DAR- of PI-parameters weer te geven. Als de DAR of PI-waarden ongeldig zijn, geeft de meter -- weer aan. | Basismetingen uitvoeren DC-spanningsmeting Zet het duimwiel in de DCV-stand, sluit de meetsnoeren aan op de ingangsklemmen zoals weergegeven in de onderstaande figuur en sluit vervolgens de meetsnoeren aan op het circuit. |
| --- | --- |

| AC-spanningsmeting Zet het duimwiel in de ACV-stand, sluit de meetsnoeren aan op de ingangsklemmen zoals weergegeven in de onderstaande figuur en sluit vervolgens de meetsnoeren aan op het circuit. | Weerstandsmeting Om mogelijke schade aan de meter of de te testen apparatuur te voorkomen, dient u het circuit los te koppelen van de voeding en alle hoogspanningscondensatoren te ontladen voordat u de continuïteit controleert. Zet het duimwieltje in de Ω-stand en sluit de meetsnoeren aan op de ingangsklemmen zoals aangegeven in onderstaande figuur. De continuïteitstest piept als het circuit gesloten is. De pieptoon klinkt als er kortsluiting is (<3Ω). |
| --- | --- |
|  | 18 |

| Isolatietest - De isolatietest mag alleen worden uitgevoerd op spanningsloze circuits. Controleer de meetsnoeren voor het testen. - Zet het duimwiel in de isolatiestand. Als de meter weergeeft, vervang dan de batterijen. - Steek de meetsnoeren in de Hi en Lo aansluitklemmen. De meter geeft LIVE weer als hij detecteert dat het circuit onder stroom staat. Ontkoppel de stroomtoevoer naar het circuit. - Druk op de TEST.V toets om de uitgangsspanning te selecteren. - Tijdens de isolatiemeting knippert het symbool op het display, het hoofddisplay geeft de weerstandswaarde weer en het secundaire display geeft de uitgangsspanningswaarde weer. Zodra de testknop wordt losgelaten, ontlaadt de meter het te testen object en verschijnt DISC op het display. - Het secundaire display toont de 0VDC-indicatie als de spanningsontlading klaar is. - Koppel de meetsnoeren los van het circuit. | Batterij vervangen Om foutieve aflezingen te voorkomen, die elektrische schokken of persoonlijk letsel kunnen veroorzaken, moeten de batterijen worden vervangen zodra verschijnt. Draai het duimwiel naar de OFF-positie en verwijder de meetsnoeren uit de aansluitingen. - Schroeven - Batterijen |
| --- | --- |

| Specificaties * Voldoet aan EN 61010-1, EN61010-2-030, CAT III 1000V, CAT IV 600V. - Gelijkspanning 1000V, wisselspanning 750V - Wanneer de ingangsklemmen Hi en Lo zijn, is de overbelastingsbeveiliging 600V. Wanneer de ingangsklemmen V en COM zijn, is de overbelastingsbeveiliging 1200V bij spanningsmeting; in andere meetmodi is de overbelastingsbeveiliging 250V. - Batterijen: Met de 6 AA-batterijen (NEDA 15A of IEC LR6) kan de meter 1000 uur worden gebruikt; Isolatietest: De meter kan minstens 1000 isolatietests uitvoeren met verse alkalinebatterijen op kamertemperatuur. De standaardtests zijn 1000 V met een weerstand van 1 MΩ met een werkcyclus van 5 seconden aan en 25 seconden uit. - Meetbereik isolatie: 0,01 MΩ tot 10,00 GΩ - Spanningen isolatietest: 50, 100, 250, 500, 1000 V - Spanning isolatiebron: + 20 %, - 0 %. - Kortsluitisolatieteststroom: 1,8 mA nominaal - Isolatiezelfontlading: Ontladingstijd <2 seconden voor C = 1μF of minder - Detectie actief circuit in isolatietest: test uitschakelen als spanning op aansluitklemmen > 20 V voor aanvang van test. - Maximale capacitieve belasting in de isolatietest: bruikbaar met een belasting tot 1 μF - Opslagtemperatuur: -40ºC tot 60ºC. - Bedrijfstemperatuur: 0ºC tot 40ºC - Opslaghoogte: 12000m - Werkingshoogte: 2000m CAT III 1000V, 3000m CATII 1000V - Temperatuurcoëfficiënt: 0,05x (gespecificeerde nauwkeurigheid) per ºC voor temperaturen <18ºC of >28ºC. - Relatieve vochtigheid: 40% -75% (40%-60% bij isolatietest >1 GΩ) - Afmetingen: 200 (L) mm × 155 (B) mm × 76 (H) mm. - Gewicht: ongeveer 900 g (exclusief batterijen) | Nauwkeurigheid NAUWKEURIGHEID ) ) ) ) ) ) |
| --- | --- |
| 21 |  |

| Nauwkeurigheid |  |
| --- | --- |
|  | SCHAAL RESOLUTIE Ω 01Ω Ω 1Ω Ω Teststroom |
| DCV |  |
| ACV |  |
| Weerstand |  |
| Continuïteitstest |  |

| Isolatie. UITGANGSSPANNING; SCHAAL; RESOLUTIE; TESTSTROOM; NAUWKEURIGHEID. 50V(0~20%); 0~20MΩ; 0,01MΩ; 1mA@50K; ±(3% + 5). 20~50MΩ; 0,1MΩ. 100V(0~20%); 0~20MΩ; 0,01MΩ; 1mA@100K; ±(3% + 5). 20~100MΩ; 0,1MΩ. 250V(0~20%); 0~20MΩ; 0,01MΩ; 1mA@250K; ±(3% + 5). 20~200MΩ; 0,1MΩ. 200~250MΩ; 1MΩ. 500V(0~20%); 0~20MΩ; 0,01MΩ; 1mA@500K; ±(3% + 5). 20~200MΩ; 0,1MΩ. 200~500MΩ; 1MΩ. 1000V(0~20%); 0~200MΩ; 0,1MΩ; 1mA@1000K; ±(3% + 5). 200~1000MΩ; 1MΩ. 1.00~5.00GΩ; 0,01GΩ; ±(5%+0.1GΩ ). 5.00~10.00GΩ; 0,01GΩ; ±(10%+0.2GΩ ). |  |
| --- | --- |
|  | KPS SOLUCIONES EN ENERGÍA, S.L. Parque Empresarial de Argame, C/Picu Castiellu, Parcelas i-1 a i-3 E-33163 Argame, Morcín Asturias, Spanje, (Spanje) |
| 23 |  |