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Dit type digitale meter is ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met de veiligheidseisen van EN61010-1, EN61010-2-030 voor elektronische testinstrumenten. Het ontwerp en de fabricage zijn strikt gebaseerd op de CAT III 1000V, CAT IV 600V bepalingen van EN61010-1, EN61010-2-030 en de eis van vervuilingsgraad 2. CAT III: het is geschikt voor het testen en meten van circuits die zijn aangesloten op het distributiegedeelte van de laagspanningsinstallatie van het gebouw.
CAT IV: geschikt voor het testen en meten van circuits die zijn aangesloten op de bron van de laagspanningsinstallatie van het gebouw.
Waarschuwingen
Volg de onderstaande instructies om mogelijke elektrische schokken of persoonlijk letsel te voorkomen:
· Gebruik de meter alleen zoals aangegeven in de handleiding, anders kan de bescherming die de apparatuur biedt, in gevaar komen.
· Gebruik de meter of meetsnoeren 	niet als ze beschadigd lijken of als het instrument niet goed werkt. Laat bij twijfel de multimeter repareren.
· 	Gebruik altijd de juiste aansluiting en selecteer de stand van het duimwieltje en de juiste schaal voordat u het instrument aansluit op het te testen circuit.
· Controleer de werking van de apparatuur door een bekende spanning te meten.
· Zet geen spanning hoger dan aangegeven op de multimeter, tussen klemmen of tussen een klem en aarde.
· Wees voorzichtig bij het werken met spanningen boven 30 V AC rms, piekspanningen van 42 V AC of 60 V DC. Deze spanningen vormen een risico op schokken.
· Vervang de batterijen zodra de batterij-indicator ([image: ] ) verschijnt.
· Schakel de stroomtoevoer naar het circuit uit en ontlaad alle hoogspanningscondensatoren voordat u de weerstand, continuïteit, diodes of capaciteit controleert.
· Gebruik de meter niet in omgevingen met explosieve gassen of dampen.
· Wanneer u de meetsnoeren gebruikt, moet u uw vingers achter de beschermende barrières houden.
· Verwijder de meetsnoeren uit het instrument voordat u de behuizing van het instrument of het batterijklepje opent.
· Gebruik de meter nooit met het deksel verwijderd of open.
· Leef de lokale en nationale veiligheidsvoorschriften na bij het werken in gevaarlijke omgevingen.
· Gebruik de juiste beschermingsmiddelen zoals vereist door de lokale of nationale autoriteiten bij het werken in gevaarlijke omgevingen.
· Gebruik alleen de aangegeven vervangende zekering, anders wordt de beveiliging uitgeschakeld.
· Als de apparatuur wordt gebruikt op een manier die niet door de fabrikant is gespecificeerd, kan de door de fabrikant geboden bescherming negatief worden beïnvloed.
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Scherm

1 Analoge staafdiagram
2 Hoofdscherm

3 Secundair scherm
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Indicatie
Beschrijving

Lege batterij geeft aan wanneer de batterijen vervangen moeten worden. Vervang de batterijen zodra de indicator verschijnt om verkeerde metingen te voorkomen, die elektrische schokken of persoonlijk letsel kunnen veroorzaken.
LOCK
Geeft aan dat een testvergrendeling wordt toegepast de volgende keer dat de testtoets wordt ingedrukt. De testblokkering voert een continue meting uit totdat de testtoets opnieuw wordt ingedrukt.
HOLD
Hold-functie. De meter werkt het scherm niet bij.
COMP
De vergelijkingsfunctie is geselecteerd.
PASS
Als de vergelijkingsfunctie is geselecteerd, wordt deze melding weergegeven als de gemeten waarde tussen de ondergrens en de bovengrens ligt.
REL
De vergelijkingsfunctie is geselecteerd.
DAR
In de isolatietestmodus wordt de DAR-waarde weergegeven.
IP
In de isolatietestmodus wordt de PI-waarde weergegeven.
TIMER
De timerfunctie is geselecteerd.
MEMO
De opslagfunctie is geselecteerd.
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Indicatie
Beschrijving
READ
Weergave van gegevens in het geheugen. Als de gegevens ongeldig zijn, wordt ---- weergegeven.
DC
De DC-spanningsfunctie is geselecteerd.
AC
De AC-spanningsfunctie is geselecteerd.
VDC
In isolatietestmodus, testspanningseenheid

Minus. Als de gemeten waarde kleiner is dan 0, wordt het teken weergegeven.

Symbolen groter dan. Geeft in de isolatietestmodus aan dat de gemeten waarde groter is dan de volledige schaal.

Waarschuwing voor gevaarlijke spanning. Geeft in de isolatietestmodus aan dat er een spanning van meer dan 20V is gedetecteerd op de ingangsklemmen.

De functie voor continuïteitscontrole is geselecteerd.

De automatische uitschakelfunctie is geselecteerd.

TEST
Indicator isolatietest. Als het duimwiel in de isolatiestand staat, verschijnt dit symbool. Als er testspanning aanwezig is op de uitgangsklemmen, knippert het symbool.
2500V
1000V
Niveau van de voedingsspanning voor de isolatietest.

Timing-eenheid.
Ω
Meeteenheid

Geeft de MAX, MIN PRO-waarde weer

Indicatie
Beschrijving
batt
Verschijnt op het hoofdscherm om aan te geven dat de batterij te leeg is voor betrouwbare metingen. Vervang de batterijen.
bat
Verschijnt op het hulpdisplay. Geeft aan dat de batterij te leeg is om de isolatietest uit te voeren.
PrES
Vooraf ingestelde waarde.
POFF
De automatische uitschakelfunctie is uitgeschakeld.
LIVE
In de isolatietest geeft het aan dat de meter spanning heeft gedetecteerd op de ingangsklemmen.
DISC
In de isolatietest geeft het aan dat de meter de zelfontladingsfunctie uitvoert; raak tijdens dit proces geen ingangsklem aan.
SAVE
Meetgegevens opslaan.
dEL n:
Verwijder de geselecteerde gegevens.
dEL ALL
Alle opgeslagen gegevens verwijderen.
COMP Hi
Bovengrenswaarde.
COMP Lo
Onderste grenswaarde.
----COMP
De grenswaarde is ongeldig.

Meeteenheid
bat
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Duimwiel
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Ingangsaansluiting
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Sleutel
Beschrijving
1
De opslagfunctie activeren: slaat de gemeten gegevens op in het geheugen.
2
Activeer de leesfunctie om de gegevens in het geheugen te bekijken; wijzig de cursorpositie.

3
1. In VDC, VAC, continuïteitmodus om de max. waarde, min. waarde, gemiddelde waarde, bovengrenswaarde, ondergrenswaarde, relatieve waarde te bekijken.
2. In de isolatiemodus om max. waarde, min. waarde, gemiddelde waarde, bovengrenswaarde, ondergrenswaarde, vooraf ingestelde timing, DAR, PI te bekijken.
4
Bevestigingstoets.
5
Activeer de timerfunctie.
6
Activeer de relatieve meetfunctie (in VDC, VAC, Continuïteit); verander de cursorpositie.
7
De vergelijkingsfunctie activeren.
8
Activeer de isolatietest.
9
Een uitgangsspanning selecteren voor de isolatietest
10
Activeer de hold-functie (in VDC, VAC, Continuïteit) of de blokkeerfunctie (Isolatie).
11
Achtergrondverlichting aan/uit; na 10 seconden na inschakelen schakelt de meter de achtergrondverlichting automatisch uit.

Positie
Functie
OFF
Schakel de meter uit
DCV
Gelijkspanning: 0,1V-1000V
ACV
AC-spanning: 0,1V-750V

Ohm en continuïteit: 0,01Ω~200,0Ω
Isolatie
Isolatietest 0.01Ω~10.0GΩ, Uitgangsspanning 50V (standaard), 100V, 250V, 500V, 1000V spanning
De geselecteerde uitgang wordt opgeslagen.

Terminal
Beschrijving
V(HI)
Positieve ingangs-/uitgangsaansluiting.
COM
Gemeenschappelijke terminal behalve voor isolatietest.
LO
Gemeenschappelijke aansluitklem voor isolatiemeting.
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Ontstekingsopties
Door bepaalde toetsen ingedrukt te houden terwijl de meter is ingeschakeld, activeert u vermogensopties. Deze opties stellen u in staat om extra functies en functionaliteit van de meter te gebruiken. Om een voedingsoptie te selecteren, druk op de betreffende toets en houd deze ingedrukt terwijl u de meter van OFF naar een andere positie schakelt. De stroomopties worden geannuleerd wanneer de meter wordt uitgeschakeld.
Knop
Functie
SELECT
Deactiveert de automatische uitschakelfunctie. Op het display verschijnt PoFF totdat de toets wordt losgelaten.
ENTER
Deactiveert de zoemerfunctie.





Automatische uitschakeling
De meter heeft een automatische uitschakelfunctie (slaapmodus) om de batterij te sparen als er geen functiewijziging is of als er gedurende 10 minuten geen toets wordt ingedrukt. De meter verlaat de slaapmodus door op een toets te drukken of door aan het duimwiel te draaien. Om de automatische uitschakelfunctie uit te schakelen, houdt u de SELECT-toets ingedrukt terwijl u het instrument inschakelt. De slaapmodus is altijd uitgeschakeld tijdens de isolatietest of als de automatische uitschakelfunctie is uitgeschakeld door tijdens het inschakelen op de SELECT-toets te drukken.
Hold-functie
Druk op de Hold-toets om de weergegeven waarde te bevriezen. Druk nogmaals om de weergave te ontgrendelen.
Relatieve meting
Geeft het verschil weer tussen de huidige waarde en een relatieve basiswaarde.
Druk op de REL toets om een relatieve meting te openen en de meter zal de weergegeven waarde registreren als de beginwaarde. Weergegeven waarde: Werkelijke waarde-Initiële waarde
Druk nogmaals op de REL toets om de relatieve meting af te sluiten.
Druk op de toets SELECT om de beginwaarde weer te geven. Als de beginwaarde ongeldig is, wordt ---- weergegeven.
	



Isolatietest blokkeren
Houd in de isolatietestmodus de Testtoets ingedrukt om een continue isolatiemeting uit te voeren totdat de toets wordt losgelaten. Wanneer de toets wordt losgelaten, toont het display het HOLD symbool.
Als de vergrendeltoets wordt ingedrukt, toont het display het vergrendelingssymbool en als de testtoets wordt ingedrukt, voert de meter een continue isolatiemeting uit totdat de testtoets opnieuw wordt ingedrukt. De vergrendeling wordt uitgeschakeld wanneer de isolatietest wordt geannuleerd. De vergrendelingsfunctie is niet ingeschakeld wanneer een tijdsvertraging geselecteerd is.
Opslag van testresultaten
Door op de MEMO toets te drukken, gaat de meter automatisch naar de wachtstand. De LCD toont "MEMO" en de geheugenpositie op het secundaire display (zie hieronder). Druk op de △/▽ toetsen om de locatie te wijzigen, druk op ENTER om de gegevens op te slaan in de geselecteerde geheugenlocatie en het display toont "SAVE". Het opslaan wordt aangegeven met een pieptoon.
De meter kan 20 gegevens opslaan in de geheugenlocaties van 00 tot 19.

[image: ]	[image: ]
Aflezen van testresultaten
Druk op de READ toets om de geheugengegevens weer te geven. Druk op de △/▽ toetsen om de geheugenlocatie te wijzigen en de gegevens van elke locatie te lezen.
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Druk in de READ modus op de ENTER toets om de meter dEL n te laten weergeven en druk nogmaals op de ENTER toets om de geselecteerde gegevens te wissen. Druk op de READ toets om alle gegevens te wissen. De meter geeft een pieptoon zodra de gegevens zijn gewist. Druk op een andere toets om de huidige modus te verlaten.
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Vergelijkingsfunctie
Als de vergelijkingsfunctie is geselecteerd, geeft de meter een pieptoon en wordt "PASS" niet weergegeven als de gemeten gegevens de bovenste grenswaarde overschrijden of lager zijn dan de onderste grenswaarde.
Als u op de COMP toets drukt, wordt de vergelijkingsfunctie geactiveerd en geeft de meter "COMP" weer. Als de waarde die is ingesteld voor de bovengrens lager is dan de waarde die is ingesteld voor de ondergrens, wordt de "COMP" functie uitgeschakeld en geeft de meter "-----	" weer.	
Druk op de COMP toets om de bovenste en onderste grenswaarden weer te geven. De meter geeft "COMP" weer en toont "HI" of "LO" op het secundaire display, zoals hieronder weergegeven.Wanneer de meter de bovenste of onderste grenswaarde weergeeft, druk dan op ENTER om de waarde aan te passen. De boven- of ondergrens knippert op de meter. Pas het bereik of de polariteit van het signaal aan door SELECT te selecteren, druk op △/▽ om de waarde te wijzigen en druk op ENTER om de waarde op te slaan.
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Timing-functie
De timerfunctie kan alleen geactiveerd worden tijdens de isolatietest. Schakel de timerfunctie in door op de TIMER toets te drukken (de meter geeft TIMER weer). De vergrendelingsfunctie wordt uitgeschakeld en de meter start de isolatietest door op de meettoets te drukken. Wanneer de tijd verstreken is, stopt de test.
In de timermodus wordt het display weergegeven zoals in de onderstaande afbeeldingen. Het voltage en de tijd worden weergegeven op het secundaire display. De meter geeft alleen de testspanning weer tijdens de isolatietest. Om de tijd te checken, druk dan op de △ toets.
[image: ]	[image: ]
Druk op SELECT om de vooraf ingestelde timer te controleren. De LCD geeft TIMER weer, PRES wordt op het primaire display weergegeven en de geprogrammeerde tijd wordt op het secundaire display weergegeven. Door op ENTER te drukken, geeft de meter SET weer. De tijd kan dan worden ingesteld. Druk nogmaals op ENTER om de instelling te bevestigen.
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[bookmark: 9.pdf_(p.9)]MAX/MIN/AVG
De meter registreert automatisch de maximum, minimum en gemiddelde waarden. Het opname-interval is ongeveer 5 seconden. Druk op SELECT om de verschillende waarden weer te geven.
DAR & PI
Soms heeft een isolatiedeel met duidelijke defecten (de isolatie is bijvoorbeeld beschadigd door overspanning) toch een goede absorptieverhouding (of polarisatie-index). Daarom kan de absorptiecoëfficiënt (polarisatie-index) niet worden gebruikt om defecten in een isolatiedeel te ontdekken die niet worden veroorzaakt door vocht of vervuiling.
R 60 Seconden	R10 Min
DAR (absorptiegraad)）=	P（I polarisatie-index）=
R 15 Seconden	R1min
R10Min= weerstandswaarde gemeten 10 minuten na het aanleggen van de testspanning; R1Min= R60Sec= weerstandswaarde gemeten 1 minuut na het aanleggen van de testspanning; R15Sec= weerstandswaarde gemeten 15 seconden na het aanleggen van de testspanning.
Druk na het uitvoeren van de isolatietest op de SELECT-toets om de DAR- of PI-parameters weer te geven. Als de DAR of PI-waarden ongeldig zijn, geeft de meter	-- weer aan. 
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Basismetingen uitvoeren
DC-spanningsmeting
Zet het duimwiel in de DCV-stand, sluit de meetsnoeren aan op de ingangsklemmen zoals weergegeven in de onderstaande figuur en sluit vervolgens de meetsnoeren aan op het circuit.
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Zet het duimwiel in de ACV-stand, sluit de meetsnoeren aan op de ingangsklemmen zoals weergegeven in de onderstaande figuur en sluit vervolgens de meetsnoeren aan op het circuit.
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Weerstandsmeting
Om mogelijke schade aan de meter of de te testen apparatuur te voorkomen, dient u het circuit los te koppelen van de voeding en alle hoogspanningscondensatoren te ontladen voordat u de continuïteit controleert.
Zet het duimwieltje in de Ω-stand en sluit de meetsnoeren aan op de ingangsklemmen zoals aangegeven in onderstaande figuur. De continuïteitstest piept als het circuit gesloten is. De pieptoon klinkt als er kortsluiting is (<3Ω).
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· De isolatietest mag alleen worden uitgevoerd op spanningsloze circuits. Controleer de meetsnoeren voor het testen.
· Zet het duimwiel in de isolatiestand. Als de meter [image: ] weergeeft, vervang dan de batterijen.
· Steek de meetsnoeren in de Hi en Lo aansluitklemmen. De meter geeft LIVE weer als hij detecteert dat het circuit onder stroom staat. Ontkoppel de stroomtoevoer naar het circuit.
· Druk op de TEST.V toets om de uitgangsspanning te selecteren.
· Tijdens de isolatiemeting knippert het symbool [image: ] op het display, het hoofddisplay geeft de weerstandswaarde weer en het secundaire display geeft de uitgangsspanningswaarde weer. Zodra de testknop wordt losgelaten, ontlaadt de meter het te testen object en verschijnt DISC op het display.
· Het secundaire display toont de 0VDC-indicatie als de spanningsontlading klaar is.
· Koppel de meetsnoeren los van het circuit.

[image: ]	[image: ]
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Batterij vervangen
Om foutieve aflezingen te voorkomen, die elektrische schokken of persoonlijk letsel kunnen veroorzaken, moeten de batterijen worden vervangen zodra [image: ] verschijnt. Draai het duimwiel naar de OFF-positie en verwijder de meetsnoeren uit de aansluitingen.







1 Schroeven


2 Batterijen
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* Voldoet aan EN 61010-1, EN61010-2-030, CAT III 1000V, CAT IV 600V.
· Gelijkspanning 1000V, wisselspanning 750V
· 	Wanneer de ingangsklemmen Hi en Lo zijn, is de overbelastingsbeveiliging 600V. Wanneer de ingangsklemmen V en COM 	zijn, is de overbelastingsbeveiliging 1200V bij spanningsmeting; in andere meetmodi is de overbelastingsbeveiliging 250V.
· 	Batterijen: Met de 6 AA-batterijen (NEDA 15A of IEC LR6) kan de meter 1000 uur worden gebruikt; Isolatietest: De meter kan minstens 1000 isolatietests uitvoeren met verse alkalinebatterijen op kamertemperatuur. De standaardtests zijn 1000 V met een weerstand van 1 MΩ met een werkcyclus van 5 seconden aan en 25 seconden uit.
· Meetbereik isolatie: 0,01 MΩ tot 10,00 GΩ
· Spanningen isolatietest: 50, 100, 250, 500, 1000 V
· Spanning isolatiebron: + 20 %, - 0 %.
· Kortsluitisolatieteststroom: 1,8 mA nominaal
· Isolatiezelfontlading: Ontladingstijd <2 seconden voor C = 1μF of minder
· 	Detectie actief circuit in isolatietest: test uitschakelen als spanning op aansluitklemmen > 20 V voor aanvang van test.
· Maximale capacitieve belasting in de isolatietest: bruikbaar met een belasting tot 1 μF
· Opslagtemperatuur: -40ºC tot 60ºC.
· Bedrijfstemperatuur: 0ºC tot 40ºC
· Opslaghoogte: 12000m
· Werkingshoogte: 2000m CAT III 1000V, 3000m CATII 1000V
· Temperatuurcoëfficiënt: 0,05x (gespecificeerde nauwkeurigheid) per ºC voor temperaturen <18ºC of >28ºC.
· Relatieve vochtigheid: 40% -75% (40%-60% bij isolatietest >1 GΩ)
· Afmetingen: 200 (L) mm × 155 (B) mm × 76 (H) mm.
· Gewicht: ongeveer 900 g (exclusief batterijen)
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Nauwkeurigheid

SCHAAL	RESOLUTIE





Ω	01Ω
Ω	1Ω
Ω	Teststroom
DCV

ACV

Weerstand

Continuïteitstest




	





Isolatie

UITGANGSSPANNING
SCHAAL
RESOLUTIE
TESTSTROOM
NAUWKEURIGHEID
50V(0~20%)
0~20MΩ
0,01MΩ
1mA@50K
±(3% + 5)

20~50MΩ
0,1MΩ


100V(0~20%)
0~20MΩ
0,01MΩ
1mA@100K
±(3%	+ 5)

20~100MΩ
0,1MΩ



250V(0~20%)
0~20MΩ
0,01MΩ

1mA@250K

±(3%	+ 5)

20~200MΩ
0,1MΩ



200~250MΩ
1MΩ



500V(0~20%)
0~20MΩ
0,01MΩ

1mA@500K

±(3%	+ 5)

20~200MΩ
0,1MΩ



200~500MΩ
1MΩ



1000V(0~20%)
0~200MΩ
0,1MΩ


1mA@1000K
±(3%	+ 5)

200~1000MΩ
1MΩ



1.00~5.00GΩ
0,01GΩ

±(5%+0.1GΩ )

5.00~10.00GΩ
0,01GΩ

±(10%+0.2GΩ )
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	23
	




	
	



image6.png




image96.png




image97.png




image98.png




image99.png




image100.png




image101.png




image102.png




image103.png




image104.png
llllllllllllllll
11

[

L





image105.png




image7.png




image106.png




image107.png




image108.png
200V 0.1V +(0.5% +5
1000V 1V *+(0.5% +5
200V 0.1V *(1.5% +5
750V 1V +(1.5% +5
20 0. (1% +5
200 0. *(1% +5

0.01~200

1mA





image109.png




image110.png




image111.png




image112.png




image113.png
200V 0.1V +(0.5% +5
1000V 1V *+(0.5% +5
200V 0.1V *(1.5% +5
750V 1V +(1.5% +5
20 0. (1% +5
200 0. *(1% +5

0.01~200

1mA





image114.png




image115.png




image8.png




image116.png




image117.png




image118.png




image119.png




image9.png




image10.png




image11.png




image12.png
G BN





image13.png




image14.png




image15.png




image16.png




image17.png




image18.png




image19.png




image20.png




image21.png




image22.png




image23.png




image24.png




image25.png




image26.png




image27.png




image28.png




image29.png




image30.png
G BN





image31.png




image32.png




image33.png




image34.png




image35.png




image36.png




image37.png




image38.png




image39.png




image40.png




image41.png




image42.png




image43.png




image44.png




image45.png




image1.png
DIGITAL INSULATION TESTER

_‘III“ "
”) (DAR] P ] cowp] =B MAX MINAVG

SEQD D D™ e
=s0.0.0.0, 8588

V' min sec VDG

| READ/A

SELECT

¢ - TESTV -

HOLD/LOCK :

INSULATION





image46.png




image47.png
-y
‘ -)) mmMAXMINAVG
, GMQ TIMER
! ! ! MEMO READ
> .00 Be-B8
¥ s =nY » - V' min sec voc





image48.png




image49.png




image50.png




image51.png
-y
‘ -)) mmMAXMINAVG
, GMQ TIMER
! ! ! MEMO READ
> .00 Be-B8
¥ s =nY » - V' min sec voc





image52.png




image53.png




image54.png
o1))




image55.png




image2.png
DIGITAL INSULATION TESTER

_‘III“ "
”) (DAR] P ] cowp] =B MAX MINAVG

SEQD D D™ e
=s0.0.0.0, 8588

V' min sec VDG

| READ/A

SELECT

¢ - TESTV -

HOLD/LOCK :

INSULATION





image56.png




image57.png




image58.png




image59.png




image60.png




image61.png
e-))o




image62.png




image63.png




image64.png
RAN A




image65.png




image3.png




image66.png
RAN A




image67.png




image68.png




image69.png




image70.png




image71.png




image72.png




image73.png




image74.png




image75.png




image4.png




image76.png




image77.png
01))




image78.jpeg




image79.jpeg




image80.png




image81.png




image82.png




image83.png




image84.jpeg




image85.jpeg




image5.png




image86.jpeg




image87.png
compP




image88.jpeg




image89.png




image90.jpeg




image91.png
TTTTT





image92.png




image93.jpeg
TTTTT

min sec




image94.png
TTTTT

min sec





image95.png




